## Sheet1
成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第一批调研明细表（CDLC-2025001-01)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：生产厂家+成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第一批调研明细表）。 (三）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （五）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
1 | 成都市级联盟单位 | 基因分析仪 （一代测序） | 1 | 162 | 162 | 1、检测通道：一次可同时进行≥8道毛细管电泳分析，可升级为≥24道毛细管电泳分析； 2、采用无线射频识（RFID）技术：追踪关键消耗品数据（毛细管、POP胶、阴极缓冲液、阳极缓冲液）并记录管理信息； 3、毛细管：兼容36cm，50cm等多种长度的毛细管，毛细管内径≤50um ，兼容8联管、96孔反应板、兼容384孔反应板等多种耗材； 4、测序长度：在满足高质量QV＞20条件下，一次测序长度≥850bp； 5、可提供至少5份适用机型为所投标机型的带注册证的关于染色体多重STR基因分型试剂盒、肿瘤标志物检测试剂盒的说明书； | 1. 基因分析仪（一代测序）（1台） 2. PCR扩增仪（1台） 3. 涡旋振荡器（1台） 4. 掌式离心机（1台） | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 进口 | 成都
2 | 成都市级联盟单位 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 69 | 69 | 1、上样方式：初始的PreservCyt液基细胞学样本和次级样品管可直接加载至仪器进行全自动核酸提取； 2、内质控：从样品制备到核酸扩增和检测，全过程监测、追踪、质控； 3、样品制备、核酸扩增和检测试剂均即开即用，一次性专用试剂，并配有条形码，避免交叉污染； 4、实时荧光核酸扩增检测系统温度均一性：±0.1℃； 5、系统获得FDA、CE和CFDA认证 | 1. 荧光定量PCR仪（1台） 2. PCR扩增仪（1台） 3. 涡旋振荡器（1台） 4. 掌式离心机（1台） 5. 全自动医用PCR分析系统（1台） | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 进口 | 成都
3 | 成都市级联盟单位 | 高通量测序系统（二代测序） | 1 | 334 | 334 | 1.获得NMPA批准的三类医疗器械注册证，可用于临床检测。可开展肿瘤伴随诊断测序、肿瘤靶向甲基化测序、遗传病诊断测序、小型全基因组测序、宏基因组测序、低深度全基因组测序、转录组测序、多重扩增和杂交捕获等靶向测序等应用。 2.配套试剂覆盖肺癌、肠癌和妇科肿瘤，并且取得三类医疗器械注册证。 3.配套中通量基因测序仪，测序数据不低于15G，测序片段不低于25M Reads,测序读长不低于2*300bp； 4.配套中高通量基因测序仪，测序数据产出不低于90G，测序片段不低于80M Reads 测序读长不低于2*300bp; 5.配套生信服务器，能够从下机数据支持道报告，并且具备注册证 | 1.基因测序系统（二代测序）（2台，小通量1台+中通量1台） 2. -80°冰箱（1台） 3. 冷藏冷冻箱（5台） 4. 打印机（1台） 5. 全自动核酸提取仪（1台） 6. 恒温混匀仪（1台） 7. 条码打印机（1台） 8. 条码扫描器（1台） 9. 荧光定量仪（1台） 10.破壁仪（1台） 11. 自动移液工作站（1台） 12. 移动紫外车（1台） 13. 漩涡振荡器（2台） 14. 掌式离心机（2台） 15. 单道移液器套（4套） 16. 八道移液器套（2套） 17. PCR扩增仪（1台） 18. 垂直混匀仪（1台） 19. 高速离心机（1台） 20. 磁力架（4，八连管式2，单管式2） 21. 台式计算机（1台） 22. 温湿度计（4個） 23. 不间断电源（1台） 24. 计时器（4個） 25. 纯水仪（1台） 26. 肿瘤分析解读一体机（1台） 27. 病原解读一体机（1台） 28. 网络交换机（1台） | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 国产 | 成都
4 | 成都市级联盟单位 | 射频理疗仪 | 1 | 60 | 60 | 1、输入电源：220V，50Hz；额定功率：300VA。2、显示屏：彩色液晶触摸屏，易于操作。 3、治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在0.3MHZ-1MHZ，不少于3种不同的治疗频率。4、多极工作模式：常规多极模式，工作频率≤1MHZ，误差±10%；深度多极模式，工作频率≤0.5MHZ，误差±10%。5、安全和认证：具有医疗器械注册证。 | 主机一台（电容电极操作头1个、电阻电极操作头1个、电容电极片3个/电阻电极片3个、中性电极2个） | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 国产 | 成都
5 | 成都市级联盟单位 | 激光与脉冲光工作站 | 1 | 170 | 170 | 1.深肤色人嫩肤，毛孔粗大、肤色暗黄治疗 表皮混合斑治疗；2.玫瑰痤疮、酒渣鼻控制；3.面部颈部和身体四肢美白 4、真皮收紧 | 1.激光和脉冲光工作站主机 2.手持器（DPL 500 手柄） 3.手持器（DPL 550 手柄） 4.手持器（Q-Switched 1064nm Nd:YAG 手柄） | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 进口 | 成都
6 | 成都市级联盟单位 | 血管激光治疗仪 | 1 | 165 | 165 | 1、良性血管病变，包括血管瘤、鲜红斑痣、静脉异常、毛细管扩张（面部或四肢）、红斑痤疮、腿部静脉和西瓦特氏皮肤异色病；2、良性色素性病变，包括痣和斑；3、良性皮肤病变，包括疣、瘢痕和细纹；4、祛除皱纹，例如但不限于：眼周纹和口周纹。 | 无 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 进口 | 成都
7 | 成都市级联盟单位 | Q开关Nd：YAG激光治疗仪 | 1 | 150 | 150 | 1，表浅色素治疗：雀斑、咖啡斑、晒斑、老年斑，脂溢性角化等 2、深层及中层色素治疗：太田痣、纹身、纹眉、褐青色痣、黄褐斑等。 3、治疗痤疮及痤疮瘢痕 4、美白嫩肤：刺激胶原生长、去除面部细小皱、紧致提亮肤色、毛孔粗大治疗。 5，治疗灰指甲 | 无 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 进口 | 成都
8 | 成都市级联盟单位 | 超声手术系统（超声骨刀） | 1 | 130 | 130 | 1、便携式台式主机，LCD液晶显示屏≥8英寸；功能：利用超声完成骨性组织的切割和破碎功能，具有切骨和磨骨功能，适用于开放性手术、微创手术、椎间孔镜下等手术； 2、超声骨刀工作频率：≥40kHz，打击力度强，低噪音设计；超声骨刀最大尖端主振幅≥150um；输出超声最大电功率：＞100W； 3、蠕动泵：≥15档水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水；设备从开机到显示操控主界的时间≤15秒，便于术前自检及术中设备连接；为降低医院使用年限成本，主机使用年限至少达到 9 年； 4、具有重复使用和一次性使用刀具；磨钻刀头工作时刀尖可扭转摆动，提高磨削效率；磨骨刀头可重复使用；可重复使用刀头种类：20种以上；微创骨刀刀头≥15种型号；刀头种类：40种及以上，应包括片形、钩形、匙形、柱形和球形等，能够实现由内向外切割钻孔操作，适应不同的手术操作方式； 5、 手柄：具有专用复合动力磨骨手柄，代替普通磨钻，可快速磨削骨骼，温升低，安全性高 | 超声骨刀主机：1台 超声骨刀手柄：2把 超声骨刀刀具：8把 脚踏开关：1个 注水套：2个 超声骨刀扳手：2个 硅橡胶医用导管：1套 5m电源线：1根 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 国产 | 成都
9 | 成都市级联盟单位 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 65 | 65 | 1，设备用于各种肌肉骨骼及神经系统疼痛疾病治疗。 2，治疗仪激光类型:半导体激光。 3，激光持续输出功率≥30瓦。激光波长≥3种组合，至少包含980nm(±10nm),1064(±10nm)。激光输出模式≥3种，至少包括连续模式，脉冲模式,脉冲串模式。 4.具有丰富的临床处方功能,可通过直接点击处方界面患者部位，选择相应病症进行治疗。 5，设备治疗界面可显示治疗波长，功率，治疗时间，占空比等治疗参数。 | 1，主机1台。 2，不同规格治疗头≥4个。 3，治疗光纤1条。 4，护目镜2副。 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 国产 | 成都
10 | 成都市级联盟单位 | 光学相干断层成相OCT | 1 | 66 | 66 | 1.OCT光源：扫频激光，OCT扫描速度≥10万次/秒 2.OCT光源中心波长≤1050nm（不计算误差） 3.OCT轴向光学分辨率≤3.8μm，OCT横向光学分辨率≤10μm 4.眼前节OCT最大成像深度≥3mm，眼后节OCT最大成像深度≥3mm 5.内置前节镜头 | 主机、升降台、图文输出设备。 | 内置前节镜头 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 国产 | 成都
11 | 成都市级联盟单位 | 皮秒激光治疗仪 | 1 | 290 | 290 | 可作用皮肤各个层次，且具备755nm波长功能，主要用于难治性色素增加性疾病及纹身；肤质、肤龄、问题型肌肤改善等治疗。 | 主要技术指标和性能描述： 1波长：包含755nm 2.光斑范围：2mm-10mm，光斑0.1mm可调 3.可使用点阵的光斑：6mm—10mm 4.光斑调节位置：光斑调节具备手柄处光斑调节及独立光斑手具选择方式； 5.脉宽：500Ps-800Ps 6.脉冲重复频率包含5种以上，且至少包含：单次发射、1Hz、2—2.5Hz、5Hz、10Hz、最大频率不小于10Hz 7.能量密度：0.25-6.37(j/cm2) 8.瞄准光波长：630-690nm 9.点阵模式：具有矩阵模式 | 无 | 3年 | 验收合格后，接甲方通知，乙方提供合法有效的发票之后，甲方10个工作日内以银行转账方式向乙方支付验收合格部分货物的全部货款 | 进口 | 成都
12 | 成都市级联盟单位 | 高能量半导体激光治疗仪 | 1 | 75 | 75 | 高能量激光治疗通过深层刺激，促进组织内镇痛因子物质释放，可以使神经元兴奋阈值降低。通过激活C纤维和A- δ纤维能触发神经系统，产生如同“光封闭”的反应，治疗广大骨胳肌肉神经软组织及关节急性和慢性疼痛、炎性疼痛等。 | 1. 激光类型：半导体激光治疗仪。 2.电源输入：220V，5A，50HZ。 3.冷却方式：风冷。 4.激光类别：4类激光。 5. 输出波长：808nm(±10nm）),975nm（±10nm），1064nm(±20nm）主机屏幕可显。 6.主机单独输出808nm(±10nm）),975nm（±10nm），1064nm(±20nm）三种波长，也可以三种波长组合输出。 7.激光最大输出功率≥30W,屏幕可视可调，功率调节可每0.1W步进 8. 能量传输效率≥85%。 9.治疗指示光波长：激光二极管650nm（±10nm）；指示光功率≤5 mW，指示光强度可0-6档调节。 10.照射模式：手持式靶点治疗光学手柄，手柄按键控制出光。 11.主机具有可拆卸治疗光纤支架，主机具有治疗探头放置支架。 12.保护系统：具备钥匙开关管理，联锁开关保护，急停开关保护，精密温度控制系统，保证激光器寿命和功率稳定输出。 13.设备脉冲模式下占空比范围10%-90%，可每10%步进。 14.设备使用智能操作系统，可中英文键盘和手写输入。 15.设备在智能模式下，选择治疗部位、体型、肤色、病症，即可自动生成对应治疗处方。 16.设备内置处方数量≥100个。 17.设备可在同一界面下手动调节能量、功率、时间、波长配比、输出模式。 18.内置病历档案管理系统，可存储及管理患者姓名、主治医生、性别、年龄、患者编号、初始VAS评分、诊断、医嘱及治疗记录等信息。 19.可直接进入患者病历档案系统，根据治疗记录直接选取历史治疗参数进行治疗，参数单次调整后可继续保存至病历档案管理系统。 20.可存储≥10000种自定义治疗方案。 21.设备开始界面即可对患者进行VAS评分。 22.屏幕：高档精密彩色触摸液晶屏10.4英寸，分辨率为1080P，治疗参数、方案及机器运行情况等全中文显示。 23.安全提示：每次开始治疗前，屏幕会播放佩戴护目镜的提示。 24.定时器：1-99min,步进为1min。 25.具备激光发射器工作提示功能，提示声音可0-7档调节。 26. 激光输出模式4种，包含连续输出、重复脉冲输出、单脉冲输出、单脉冲串输出模式。 27.脉冲频率：1HZ -10000 HZ。 28.脉冲宽度：1ms – 1000ms。 29.主机屏幕背光亮度可0-255档调节。 30.配备1套光纤传输系统。 31.治疗头配置1套。 32.设备内置接口：microSD，USB接口2个。 33.设备可连接WIFI，实现远程升级。 | 无 | 3年 | 验收合格后，接甲方通知，乙方提供合法有效的发票之后，甲方10个工作日内以银行转账方式向乙方支付验收合格部分货物的全部货款 | 国产 | 成都
13 | 成都市级联盟单位 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 65 | 65 | 用于不能采用湿热法灭菌的管腔类、软镜类、内窥镜类等可复用器械及物品的灭菌 | 1、容积≥160L； 2、腔体材质采用优质铝材一体化结构，厚度≥16mm； 3、灭菌剂采用卡匣式封装，单个卡匣灌注量≥2ml； 4、灭菌程序至少包含真空干燥、管腔、软镜、快速灭菌、内窥镜灭菌程序及机器人器械灭菌程序等； 5、灭菌聚四氟乙烯管腔:直径≥1mm,长度≥4000mm；不锈钢管腔:直径≥0.7mm,长度≥600mm； 6、设备使用寿命：＞10年 | 无 | 3年 | 验收合格后，接甲方通知，乙方提供合法有效的发票之后，甲方10个工作日内以银行转账方式向乙方支付验收合格部分货物的全部货款 | 国产 | 成都
14 | 成都市级联盟单位 | 接触式激光治疗机 | 1 | 210 | 210 | （一）半导体激光治疗设备主机： 1．激光治疗设备通过CFDA和FDA双重认证。 2，激光发生器为半导体材质，激光波长为0- 980纳米（nm）；脉冲开启时间（脉冲宽度）为 0.05—99秒（s）；脉冲关闭时间（脉冲间隔）为 0.01—99秒（s）； 3．智能型一体式设计，≥12英寸触摸屏操作界面； 4．激光最大输出功率 25瓦（W），可在 1—25瓦（W）之间进行调节选择，步进值 0.5瓦（W）； 5独立冷却系统： ①冷却系统可为光纤及刀头提供二种冷却模式：空气、二氧化碳； ②空气和二氧化碳冷却流速可在 0.2-1.4 升/分钟（L/min） 调节，步进值为 0.1升/分钟（L/min）； ； 6. 激光器冷却系统强制风冷+半导体制冷双重冷却模式，稳定性能佳。 7. 操作环境：可在温度：+5℃—+35摄氏度（℃），湿度：不大于 80%（无冷凝），污染等级：2 级；过压类别：Ⅱ类；规定海拔：≤3000米（m ）下工作； 8．激光安全措施： ①设置有钥匙开关：主机开关为钥匙开关；主机设置有待机和准备两种工作模式，可防止激光误发射； ②光纤接口识别：光纤接口设置识别装置，可防止光纤连接不正确时发射激光（防止误激发）； ③激光发射时有警示音； ④设置有红色紧急停止开关，在紧急时可快速停止发射激光； ⑤累计激光能量：累计激光能量及时间可在显示屏上查看； 9．具有预设模式 1、预设模式 2、自定义 1、自定义 2、自定义 3、普通模式六种智能模式可供选用，自定义 1、自定义 2、自定义 3、普通模式具有用户可编辑相关参数的功能。 10．双脚踏设计：脚踏 A 和脚踏 B 可独立设置输出功率、脉宽、脉冲间隔时间； 11. 自带瞄准光束低于 5毫瓦（mW） 的红色650纳米（nm）二极管激光。 （二）传输激光能量的光纤传输系统和附件 1.光纤： ①部分型号光纤设置有同轴冷却剂管路,可接通设备冷气系统，为刀头提供冷却 ； ②部分型号的手柄上设置有触摸控制开关，既可用手柄也可用控制激光发射。手柄前端长度及角度可自由设置 ； ③一体式的光纤刀头可直接接触组织提供切割、止血、汽化、凝固的功能，可在脑脊液环境使用； ④部分型号光纤可重复使用，推荐环氧乙烷灭菌。 2，治疗头（刀头）： ①刀头表面经过 WCE（波长转换效应）独家技术处理，可产生各种独特的温度梯度； ②刀头熔点可在 2030—2050摄氏度（℃） ； ③刀头最小直径在 0.2毫米（mm），对组织损伤小于 0.5毫米（mm），使用时可直接接触组织，进行精细切割，止血。 | 半导体激光治疗设备1套， 电源线1根，激光护目镜3副，脚踏开关1套，遥控互锁连接器 1个,激光主机钥匙2把，独立冷却系统1套，专机专用激光光纤2套 | 无 | 原厂质保期3年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 国产 | 成都
15 | 成都市级联盟单位 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 100 | 100 | 1、激光波长:10600nm;2、激光终端输出功率≥60W;3、具有多种激光模式:超脉冲模式、点阵像束模式;4、单个像束微光斑直径:小于等于100um，可大大缩短治疗后的恢复期;5、脉冲时间和脉冲间隔时间(10-1000ms);6、用于开展压力性尿失禁、外阴白斑治疗、反复阴道炎、私密整形等 | 主机1套、腔内治疗手1套、腔外治疗手具1套、切割手具1套、脚踏开关1个、激光防护眼镜1副 | 无 | 原厂质保期1年 | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
16 | 成都市级联盟单位 | 内镜清洗消毒设备及内镜消洗追溯系统 | 1 | 62 | 62 | 1.预洗、酶洗槽1个：外槽尺寸长（左右）≥705mm（±5mm），宽（前后）≥710mm（±5mm），内槽净空尺寸长（左右）≥545mm（±5mm），宽（前后）≥470mm（±5mm），前高后低，槽深度≥210mm（±5mm）；槽内配不锈钢给水器1个，全管道灌流器1套、配高压水枪1把。 2.多功能灌流器：采用液晶触摸屏设计，非按键式，触摸屏尺寸≥95*50全自动完成：“脉动”注液、注气吸引、计时，彻底消除工作中的误操作，操作更加简洁、方便。 3.需配备专用无线无源数据采集读卡器，降低后期使用过程中的故障率、缩短安装调试周期，拒绝使用网线连接，为保证模块防水、防污、防止外接接口腐蚀数据丢失，应使用独立电池不可外接电源； 4.系统需采用自组网模型部署，满足内镜中心洗消数据采集的稳定型，不受医院网络质量影响，断网时也能确保洗消流程数据的实时记录，贴合医院实际情况，严格保证质量追溯的稳定性和准确性； 5.灌流检测仪：通讯方式：自组网无线通讯 | 详细配置：双门储镜柜、内镜转运车、清洗槽（阳性、清洗、漂洗、终末）、消毒槽、电动阀、照明灯、灌流泵、气源处理器、中心气体处理器、灌流气压调节器、给排水系统、供气管路、中心控制电源、高压供水器、水处理器、自动灌流器、高压水枪、高压气枪、专用空气压缩机、方槽盖、液晶显示触摸屏、初洗槽、嵌入式超声波、超声波嵌入式架子、专用干燥台、专用背板、侧封板、彩晶柜门、空气开关、主框架、折叠水龙头、水处理系统、篮筐架、背板、辅助材料、内镜消洗追溯系统、排队叫号系统、HIS或PACS接口、服务器、一体机电脑、监控大屏、追溯芯片/手环识读设备、内镜追溯芯片、人员追溯手环、内网通讯信号模块、自助取号终端、等待区综合信息发布终端、功放及喇叭。 | 工作站尺寸和布置以现场实测为准 | ≥3 | 合同签订完成且中标方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后10个工作日内预先支付合同总金额的40%，设备经安装、调试、培训且验收合格后，收到合法有效完整的完税发票及凭证资料后10个工作日内支付合同总金额的60%。 | 国产 | 成都