## Sheet1
成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第一批调研明细表（CDLC-2025001-02)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：生产厂家+成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第一批调研明细表）。 (三）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （五）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
调研 编码 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
1 | 成都市级联盟单位 | 牙科综合治疗机（牙椅） | 10 | 6.5 | 65 | 1、一键电动全管道消毒 2、数字智能操作 3、人体工学设计 4、黄白光口腔灯 5、多医生位，多记忆椅位 | 1、医生椅 2、口腔灯 3、金属椅架 | 无 | ≧3年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
2 | 成都市级联盟单位 | 光学干涉断层成像系统 | 1 | 170 | 170 | 1、与一次性使用血管内成像导管配合使用，用于冠状动脉的腔内成像，适用于可进行腔内介入治疗的患者。 2、能够输入和选择造影图像，术中实时进行OCT和冠脉造影实时同步融合 3、人工智能自动识别钙化斑块，提供斑块相关评估参数。 4、基于OCT影像计算血流储备分数的功能 5、自动识别EEL功能：识别管腔时可自动识别EEL并结合图像拟合直径 | 1、回撤方式：自动/手动。 2、成像速度：≥180帧/秒。 3、纵向分辨率：≤20μm，横向分辨率：≤20μm。 4、成像直径测量允差：7%。 5、成像面积测量允差：10%。 6 、A扫描频率：80kHz~100kHz。 7、主机光学灵敏度：≥100dB。 8、自动识别管腔、检测及计算功能。 9、可支持多种数据输出格式，满足各种临床和科研需要；如静态图像JPEG或DICOM格式，如动态影像，AVI。 10、脂质斑块风险分析功能；提供深度层面脂质信息识别和整节段脂质负荷指数，辅助临床进行易损斑块及后续治疗策略评。 | 无 | ≧3年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
3 | 成都市级联盟单位 | 耳鼻动力系统 | 1 | 80 | 80 | 1.主机具有高解析度触摸屏：显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等； 2.可分别连接鼻咽喉吸切器、高速耳科手柄、显微耳钻手柄、高速电钻手柄、微型锯手柄等； 3.多功能脚踏：控制马达开停、转动方向、手柄切换、刀头开口角度； 4.内窥镜冲洗系统功能：实现内窥镜冲洗，保持手术良好视野，可以连接神经监护仪：在水冷式耳钻操作中，提供神经监护功能； | 1.鼻科吸切手柄 2.颅底手柄 | 无 | ≧3年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 进口 | 成都
4 | 成都市级联盟单位 | 自动发药机1 | 1 | 140 | 140 | 1.西药盒装药品发放，发药机发药速度达到≥2400盒/小时，处理处方能力≥450张/小时，可储存品种数≥800种，储药量≥10000盒，主机加药可同时携带≥3种盒装药品进行自动补药，主机加药机械手补药速度：≥2400盒/小时，故障时有应急发药功能；2.具备无人自动补药系统和批量快速补药系统，具备双层缓存，药品可无序多品种堆放；具备进药缓存系统，可一次性存放≥3000盒/瓶同种或不同种药品，无人值守补药混品种补药速度≧600盒/小时；3.药品储存模式为斜槽式存储，药槽均能调节宽度适用各种规格不同大小的药品；4.发药方式采用全品种同时自由重力落药设备底部接药方式； | 自动发药机1台； 全自动补药机1台 自动补药台1套 出药提升系统2套 组合出药口2套 | 占地面积≤10平米（含：储药主机系统、加药系统和发药窗口传送系统等）；批量补药缓存通道≥3个，具备无人盘点功能；搬运时均可经过1.2米宽标准门 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
5 | 成都市级联盟单位 | 全品种发药机 | 3 | 140 | 420 | 1.用于瓶装、针剂、板状，拆零分包，中药小包装等药品发放，全自动自主发药，储存品种数≥300种，储药量≥20000支/盒/袋，发药速度≥1080支、盒/小时，处理处方能力≥360张/每小时，发药、补药同时进行；具备不少于3种药品吸取（抓取）吸盘，根据药品种类自动更换；自动补药，补药缓存通道≥6个；2.可通过智能送药机器人接驳发药窗口；3.具备自动、无人干预盘点功能。 | 全品种发药机（全品种发药主机1台，主机六轴机器人1套，视觉识别装置1套，药篮传送系统1套）3台 自动发筐机3套 药筐传输线3套 补药台3套 | 带冷链模组、可储存冷链药品；发药机系统总占地面积≤9平米 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
6 | 成都市级联盟单位 | 自动发药机2 | 1 | 170 | 170 | 1.斜槽式存储，药槽均能调节宽度适用各种规格不同大小的药品，自动发药机储存品种数≥1200种，储药量≥15000盒，发药速度达到≥2400盒/小时，处理处方能力≥450张/小时，主机加药可同时携带≥3种盒装药品进行自动补药，主机加药机械手补药速度：≥2400盒/小时；2.补药机发现缺药自动补药，与发药机、智能二级库无缝衔接，补药机具备3D视觉识别确认，3.智能二级库与药品传输系统无缝链接至发药机 高度不超过2.8米，单机占地面积不大于1.8平方米，智能二级库含中药、西药，料箱数量≥3800个，药箱管理机器人存取药箱速度≤15秒/箱。4.全自动补药机缓存区具备称重复核功能，自动复核药箱内剩余药品的数量。 | 自动发药机1台 包含： 库发补药机器人1套（与智能二级库联动） 自动补药台1套 出药提升系统2套 组合出药口2套 |  | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
7 | 成都市级联盟单位 | 智能二级库 | 1 | 120 | 120 | 智能二级库由药箱管理机器人、药箱存储架和智能药箱传输线组成。药箱管理机器人存取药箱速度≤15秒/箱，单次运送药箱的数量≥5个，具备减速、缓停、急刹功能，设备具备急停按钮；智能二级库应该与药品水平和垂直传输系统无缝链接，能将药箱传送至地上一层；中药药箱机器人具有隔尘除尘功能。 | 西药智能二级库1套 西药二级库储存货架60套 西药二级库储存药箱大于1000套 西药二级库自动搬运机器人2套 中药智能二级库1套 中药二级库储存货架40套 中药二级库储存药箱大于600套 中药二级库自动搬运机器人1套 | 智能二级库位于负一层，通过垂直传输传送至一楼，补药机与发药机无缝对接；药箱管理机器人 高度不超过2.8米，单机占地面积不大于1.8平方米 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
8 | 成都市级联盟单位 | 中药饮片发药机 | 2 | 300 | 600 | 1.中药饮片无人化、自动化、智能化调剂，日均8小时为≥700张处方（代煎处方）和3000剂（代配药处方）；自动调剂中药品种数≥500种，多处方并行流水作业，自动调剂效率≥ 300处方/小时或300剂，剂重量误差≤±5%，处方总重量误差≤±3%，误差可调节，自动化补药，单次补料时间≤60秒，调剂过程可追溯；2.饮片破碎改型后不得破坏饮片鉴定特征，不得影响饮片正确复核，具备调剂拍照功能（保证清晰可辨）；智能补方台（双工位）应配置有辅助复核的装置；3.能实现全品种中药饮片直接调剂，装入到智能调剂柜体的调配模块储料斗中饮片的性状特征须符合药典规定，无需在装入储料斗前进行任何形式的预处理，如预破碎。4.能实现按照处方要求实现一次性调剂处方所有药味，同时也能是实现分剂调剂所有药味；5.设备出现故障时，具备异常报警提示，报警信息要醒目，方便设备操作人员快速判断故障信息。6.可独立运行，通过人工导入处方的方式独立完成饮片调剂。 | 中药发药机2套 中药发药机自动调剂柜体20组 （每组不少于30个调剂品种） 中药发药机自动补药机2套 自动发筐机2套 自动传输线2套 自动校验复核2套 主控制台2套 智能中药调剂周转料盒100个 （尺寸400mm*300mm*230mm） | 1.含冷藏柜组；2.具有隔尘除尘功能；3.具备自动识别并单独调剂“先煎”、“后下”、“包煎”、“烊化”、“单煎”、“毒麻”等特殊要求的饮片；4.提供两种不同有效容积的自动调剂模块，常用饮片的调配模块的有效储料容积≥28升，用量较小的饮片有效储料容积≥15升 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
9 | 成都市级联盟单位 | 智能发筐机 | 3 | 10 | 30 | 智能发筐机与中药发药机和药品传输线能做到无缝对接，单个处方自动发放药筐。智能发筐机药筐缓存量：≥30个，智能发筐机占地面积≤0.5平方米 | 与两套发药机联动*2套+与中药煎煮区联动1套 |  | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
10 | 成都市级联盟单位 | 智能煎药锅 | 45 | 0.5 | 22.5 | 采用电磁感应隔空加热的模式，煎药锅与全自动煎煮机组系统无缝链接，提供3个档位的煎煮模式，与医院信息系统连接，实时接收处方数据，具有自动浸泡/先煎后下/倒渣清洗功能，具有自动浸泡/先煎后下/倒渣清洗功能；智能煎药锅功率不小于2500W/台。 | 智能煎药锅45套 匹配紧凑型机器人1套 具有先煎后下管理知识库 | 具有挤渣、防漂浮功能 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
11 | 成都市级联盟单位 | 打签冲液一体机 | 6 | 1.2 | 7.2 | 具备数字化自动控制、全自动计量、灌装、封合、切断、均分包装、根据处方信息实时药袋外可耐热喷码等；出包速度不小于6包/分钟，包装袋自50ml-300ml可任意设置；包装与耐热喷码由同一套系统控制，可实现联动，自动化程度高，包装喷码平均速度不小于6袋/分。 | 打签冲液一体机6套 | 具有药液加热控制，具有无水自动停机、防干烧功能 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
12 | 成都市级联盟单位 | 自动中药液打包机 | 1 | 15 | 15 | 用于成品中药煎煮液袋打包贴签，自动封口，实时接收处方数据和反馈数据；打包速度不低于80袋/小时，包装袋的长度为自适应液袋数量，自适应长度（最小长度200mm）*360mm；喷码时间不超过25秒/袋，包装袋最大承重不少于4KG/袋； | 自动中药液袋打包机1套 | 打包机打包完液袋后，应自动将袋子封口，封口采用热封方式。 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
13 | 成都市级联盟单位 | 全自动中药煎煮机组 | 1 | 40 | 40 | 1.智能煎药锅能够依据人工智能自动判断，自动执行“先煎后下”的指令，具有自动浸泡、煎煮、挤压、打包、喷码、清洗及倒渣功能；具有煎药药材打包机的附属功能；2.中药煎煮区域气味能不外溢；3.具有智能同步调度系统；4.与医院信息系统无缝链接，实时接收处方数据和反馈数据。 | 全自动中药煎煮机组1套 | 具有整体地面自动清洗功能 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
14 | 成都市级联盟单位 | 代煎药材喷码打包机 | 1 | 20 | 20 | 1.具有自动取袋、缝合无纺布袋的功能，自动打包装于料箱内的中药药材，每分钟能打包不少于6个无纺布袋，自动喷码在无纺布袋上；每分钟能打包不少于6个无纺布袋；2.必须与中药发药机、代煎药品传输系统联动，将打包好的无纺布袋自动推送到代煎药品传输系统上的料箱内，空料箱传输回中药发药机。 | 代煎药材喷码打包机1套 | 占地面积不大于4平方米 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
15 | 成都市级联盟单位 | AGV智能送药机器人 | 2 | 14 | 28 | 根据指令将药品送到相应的位置；机器人底盘直径不大于500mm，高度不超过900mm；机器人载重不小于5KG,机器人净重小于50KG；Window远程/平板远程呼叫；机器人储存硬盘不少于32G高速硬盘，移动速度最大不小于1.2m/s。 | AGV智能送药机器人2台 （注：运送患者自取药品至快递柜药品存储系统） | 可以在1米范围内自动对接充电桩 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
16 | 成都市级联盟单位 | 智能药品存取系统 | 1 | 25 | 25 | 1.能将打包好的药品袋自动送入取药快递柜的相对应的格子中，患者可扫码或者刷卡打开相应的快递柜门拿取药品；患者操作屏幕不小于17寸，每小时存袋的速度大于200格；2.与AGV自动送药机器人无缝链接，送药小车将包装好的药品袋放置在智能药品存取系统的指定位置后，智能药品存取系统能自动拿取该药品袋。 | 智能药品存取系统1套 包含： 自动储存设备（机械手自动存取药品）1套； 患者取药快递柜1套（不少于60存储位） |  | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
17 | 成都市级联盟单位 | 传输线 | 60米 | 0.25 | 15 | 传输药品从各个发药机至发药窗口，不锈钢电动滚筒的驱动，传输速度0.5-1m/s可调；与发药机联动，自动识别药筐，传送至相应窗口 | 传输线60米 |  | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
18 | 成都市级联盟单位 | 窗口提升缓存架 | 8 | 1.5 | 12 | 自动缓存从发药机传输过来的药筐，自动缓存架具有自动传送装置，具备传送和缓存功能，药筐自动缓存量：≥7个；具备独立升降机，可自动将底层药筐输送至上层缓存，方便药师拿取 | 门诊取药窗口提升缓存架8套 |  | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
19 | 成都市级联盟单位 | 代煎药品传输物流系统 | 1 | 10 | 10 | 1.系统由水平空中传输轨道、平台升降站点、轨道物流机器人组成；2.在高空轨道上执行物资传输任务，自带动力系统、通讯系统、激光防撞系统，具备机械抓取结构，通过抓取周转箱体的方式运输物资，运输过程保持水平，保证物资周转箱不发生翻转；水平传输速度≥2m/s，升降速度≥1.2m/s，物资载重≥50kg，工作时噪声指标≤45 分贝，可实现平行线之间的非移载式自动水平换轨；3.系统软件具备远程监控系统、站点安全防护系统、移动端物流信息平台、设备状态查询和分析系统；4.可实现平行线之间的非移载式自动水平换轨 | 代煎药品传输物流系统1套 包含： 水平空中传输轨道大于50米 平台升降站点2套 轨道物流机器人2套 传输药品药箱10套 | 适应温度：-10℃～45℃；相对湿度：40%～98%（无凝露）；湿度变化率：≤±10%/h。 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
20 | 成都市级联盟单位 | 药品传输物流系统（垂直） | 1 | 10 | 10 | 1.垂直输送机要求每次最大能同时输送2个空箱和2个满箱；最大垂直提升速度≥1.5m/s；单台垂直分拣机平均输送效率≥280箱/小时。2.工作站点需配有触摸屏，触摸屏尺寸≥20英寸。可显示站点名称、到货提醒、设备运行状态等信息。3.采用双向输送，可以实现收和发的双线运送； | 药品传输物流系统（垂直）1套 包含： 水平传输分拣线1套 垂直分拣机1套、 物流站点2套（一楼和负一楼各一套） 传输药品药箱（系统传输药箱一致） | 收发站点的出入口需安装自动防火门及防火控制监控器，保证载物箱出入能自动开启或关闭，出现火警确保防火门关闭 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
21 | 成都市级联盟单位 | 毒麻针自动追溯设备 | 1 | 22 | 22 | 具有毒麻针剂药品单支赋码功能，占地面积不大于0.3平方米，赋码速度大于1000支每小时；能与HIS/手麻系统无缝对接 | 毒麻针自动追溯设备1套 | 具备空针剂药品回收及回溯功能，喷码耐酒精 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
22 | 成都市级联盟单位 | 智慧无人药房全流程工控管理软件 | 1 | 90 | 90 | 1.接收医院处方和摆药信息，并根据知识库进行分析和归类，针对不同的诊疗需求分配不同的调剂发药流程；2.根据已分析的处方和不同的发药流程，智能分配调剂发药的设备，综合考虑不同设备之间所花费时间的不同，分析并生成最优的任务计划；3.对生成的任务计划进行审核，审核后开始下发并执行任务，支持自动审核，支持人工干预并对部分流程进行调整；4.根据取药地点、取药时间、单人发药还是病区摆药等等多种因素，综合进行任务调度和排程。5.支持任务查询，支持人工设置药品和发药设备，支持从设备自动获取药品信息，支持设置优先级。 | 智慧无人药房全流程工控管理软件1套 | 灵活设置系统的全局参数，具备一定的扩展性。 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
23 | 成都市级联盟单位 | 中药智能煎煮管理软件 | 1 | 50 | 50 | 对中药煎煮进行智能化管理。1.设置具体煎煮环节，包括工序名称、工序类型、使用的设备机型、加工单位、一次最大加工量（考虑桶、罐容量等）、参考加工时长等。支持根据不同的煎煮方式，来配置不同的业务流程，支持各环节并发进行。2.根据团体标准《中药汤剂煎煮技术规范》中对煎煮工艺的要求（利用国家标准的先煎后下知识库配置/结合病人病理生理状态），设计框架，从煎药方式、药品大类、特殊药品等多个维度对煎煮的关键环节进行配置，同时需要具备一定的扩展性，以满足不同的个性化要求。3.支持灵活设置煎煮过程中的一些全局参数，支持获取和显示中控系统配置的设备相关的参数，需要具备一定的扩展性；4.支持查询当前在执行和队列中的处方任务，支持对队列中的处方任务进行人工干预，调整执行的先后顺序。5.通过数学优化模型对煎煮任务过程执行和任务调度。6.具有临界故障维修清单，进行评估预警。 | 中药智能煎煮管理软件1套 |  | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
24 | 成都市级联盟单位 | 智慧无人药房药品追溯系统 | 1 | 40 | 40 | 通过追溯码对药品进行全流程智能化管理。1.通过药品名称、规格、厂家、批准文号等维度进行药品映射，无需维护追溯码前七位，根据智能算法识别追溯码和院内药品的对照关系。2.具备自动核发、药品错误预警功能，药品出错时禁止核发；3.支持快捷退药、解码，包括药库退药、解码；4.扫发票条码一键入库，同时在院内完成his入库、在医保集采平台完成收货确认，对接追溯码平台，支持通过扫大包装/中包装获取最小包装追溯码信息；5.支持各院区的门诊、急诊、住院等药房设置拆零库，支持拆零药品无需扫码，自动关联拆零库中的追溯码信息。6.自动调价管理：系统支持对调价药品进行汇总统计，具有调价前后差零（含退药）差额报表，符合政策巡查审计要求 | 智慧无人药房药品追溯系统1套 | 1.支持门诊、急诊、住院等药房设置拆零库，支持拆零药品无需扫码，自动关联拆零库中的追溯码信息。2.支持通过设备采集药品追溯码；支持无追溯码药品系统自动标识，并在采集过程中自动过滤并记录特殊药品，提高发药效率； | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
25 | 成都市级联盟单位 | 电子药框 | 100 | 0.025 | 2.5 | 与处方信息绑定，自动识别患者药筐，发药时进行亮灯提示，设备尺寸：≥L370×D250×H100mm，智能识别系统软件、无线基站、服务器、自发光智能药筐，电池可充电，满电可工作≥30天，可预查询需充电药筐 | 电子药筐100个 （尺寸不小于L370×D250×H100mm） | 对长时间未取药品的报警提示功能 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
26 | 成都市级联盟单位 | 药耗管理平台（耗材UDI智慧管理） | 1 | 25 | 25 | 1、数据提取：建立药耗数据标准，依托医院数据中心，采用ETL等技术，建立药耗专题数据库； 2、数据治理：（1）对结构化数据，进行清洗和转化处理，使数据结构规范化、统一化，确保数据的可用性和一致性；（2）对于非结构化数据，利用 DeepSeek 的 自然语义处理等能力对其进行精准解析，将解析后的结果转化为结构化特征值，存入到药耗专题数据库中。 3、数据应用：（1）对药耗业务执行过程提供实时预警，提高药耗使用准确率，减少药耗使用浪费；（2）支持药耗国考指标数据监测，为药事质控、绩效考核等提供数据支撑；（3）结合算法，构建药耗采购辅助决策模型，降低药耗采购成本。 4、耗材UDI库建设：实时对接国家药监平台，自动识别识别解析UDI码，支持多系统编码对照；对于未实行UDI编码的耗材管理，可以使用系统自带的编码体系进行编码。 5、耗材知识库建设：根据医保收费规则和巡查整改要求等，建立知识库，实现提自动审核干预，具有多场景、多层级、多角色智能审核功能，可同步写入电子病历，达到收费与病历吻合一致；具有自我建立规则和维护功能。 6、机器学习功能：能够实现跨平台的自动数据获取及操作，减少人工审核及操作工作量，避免人工操作差错。7.药耗日常管理：扫码入库：采用PDA扫码一键入库，完成his系统自动入库。发票核验：自动匹配校验发票信息和入库信息。科室管理：具有科室二级库管理功能，实时同步管理库存、收费、医嘱记录、医保核算、使用追溯等功能，能够智能预测上下限使用量。与HIS、HRP等院内多个系统互联互通，实现数据传输共享。 | 药耗管理平台软件1台 |  | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
27 | 成都市级联盟单位 | 药品冷库 | 1 | 10 | 10 | 存放冷链药品，可实时监控温度、湿度，超出监控范围进行报警，并能通过通讯通知管理人员进行处理 | 按医院面积进行定制； 冷藏机一用一备，出现异常时能自动启动备用冷藏机 | 可与中药饮片发药机进行嵌套，保证中药发药机中部分饮片冷链储存，且不妨碍机器运行。 | ≧5年 | 合同签订后收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后10个日内付剩余70% | 国产 | 成都
备注：调研编码4-27为药房设施设备。