附件

项目采购需求

- 一、比选项目内容

本次采购共1个项目，采购移动式C形臂X射线机维修项目，预算金额16.55万元。

| 项目号 | 标的名称 | 数量（台） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式C形臂X射线机 维修 | 1 | 16.55 |

- ★二、技术要求

(一）设备参数

1.设备名称：移动式 C 形臂 X 射线机;

2.设备型号：GE OEC One ;

3.故障部件：X 射线球管 (X-ray Tube)。

（二）球管核心技术参数

1. 适用型号:完全适配 GE OEC One 整机;

2. 阳极类型:固定阳极;

3. 焦点数量:双焦点;

4. 焦点尺寸:(IEC 336)	小焦点：0.6 mm × 1.4 mm大焦点：1.4 mm;

5. 最大管电压:(kVp)	110 kV;

6. 最大输出功率:2.2 kW;

7. 阳极热容量:76,000 HU (53 kJ);

8. 阳极散热率:37,000 HU/min;

9. 固有滤过:3.35 mm Al 当量;

10. 靶面材料:钨 (Tungsten);

11. 管套类型:原厂配套油浸式;

12. 高压接口:原厂标准接口；

13.兼容性：可直接替换，无需改装，安装后设备能正常通过自检、校准。

（三)其他要求

1.提供上门安装、调试、校准服务。

2.提供球管使用、维护培训及技术文档。

★三、商务要求

1.全新原厂原装：GE 原厂全新未拆封球管，带原厂序列号、合格证、报关单（如进口)。

2.付款方式：验收通过后，甲方收到乙方合法票据及相关付款资料10个工作日内进行支付100%。

3.服务地点：成都市中西医结合医院南区。

4.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。

5.质保期：一年。

注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。