## 响应表
成都市级医院采购联盟2026年医疗设备集中市场调研第一批（2）调研明细表（CDLC-2026001-02)
注：（一）该表格固定列。请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：生产厂家+成都市级医院采购联盟2026年医疗设备集中市场调研第一批（2）调研明细表）。 (三）预算范围内提供贵公司最高档次的产品进行需求匹配。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。
调研编号 | 设备名称 | 需求背景 | 基本功能 | 基本配置 | 特殊配置 | 数量（台） | 预算单价（万元） | 预算总金额（万元） | 国产/进口 | 质保要求 | 付款周期（医院常规项目的付款周期） | 涉及接口费用 | 参与调研供应商名称 | 生产厂家厂家 | 联系人及联系电话 | 基本功能要求（本表格填写“全部响应”或“**条不响应，不响应的原因”） | 基本配置（本表格填写“全部响应”或“**条不响应，不响应的原因”） | 特殊配置要求（本表格填写“全部响应”或“**条不响应，不响应的原因”） | 质保年限（整机含配件）（本表格填写具体年限） | 过保后每年维保全保方案价格（按照每年全保成交价的%进行填报） | 产品规格型号（满足需求预算范围内最高档配置产品） | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 产品报价外可选配模块及各模块价格 | 产品首次上市时间 | 设备设计使用年限 | 是否有本地备件库保障或本地化工厂（本表格填写“是”或“否”） | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况（如在哪个型号上进行升级及优势） | 招标主要技术参数（本表格仅填写重点技术参数，在调研资料中提供项目招标技术参数参考） | 建议或意见 | 其他需备注内容
[13 empty] | A供应商 | A厂家 | 联系人及联系电话 | 基本要求1因**原因，基本要求2因**原因，共2条不响应，其他均完全响应 | 配置1因**原因，配置2因**原因，共2条不响应，其他均完全响应 | 完全响应 | *年 | *% |  | 90 | 180
1 | 病原高通量测序仪（二代测序仪） | 开展项目：（1）tNGS（靶向测序） - 病原体定向检测（如呼吸道、CNS、血流感染等靶向Panel） - 遗传病基因Panel（如遗传性肿瘤、罕见病基因组合） - 肿瘤靶向用药基因检测（如EGFR/ALK/KRAS等驱动基因） - 耐药基因快速筛查（如结核分枝杆菌耐药基因） （2）mNGS（宏基因组测序） - 感染病原体无偏倚筛查（脓毒症、脑膜炎、肺炎等） - 微生物组多样性分析（肠道/呼吸道/环境菌群） - 未知病原体溯源（新发传染病、疑难感染） - 耐药基因宏基因组分析（ARGs） | 1.通量灵活可调 -支持单次运行1-96样本的灵活上机，适应临床小批量或大样本需求。 2.双端测序（PE150+） -读长≥2×150 bp，保障复杂微生物基因组拼接和宿主-病原体区分。 3.快速运行模式 -提供≤24小时的快速流程（如NovaSeq™ 6000的S1/S2 flow cell），满足急诊感染诊断时效性。 4.高灵敏度与低交叉污染 -检出限≤0.1%低频变异（如肿瘤ctDNA），防污染设计（物理隔板/试剂封闭系统）。 5.自动化数据分析接口 -内置一键式生信流程（如病原数据库比对、耐药基因注释），支持FASTQ→临床报告自动生成。 | 基因测序仪 1 病原解读一体机 1 全自动建库仪 1 纯水仪 1 超纯水仪 1 一80°冰箱 1 医用冷藏冷冻箱 3 医用冷藏箱 5 恒温水浴锅 1 漩涡振荡器 5 掌式离心机 5 低温高速离心机1 高速离心机 1 单道移液器套 3 八道移液器套 3 全自动核酸提取仪1 全自动核酸蛋白分析系统1 生物安全柜（A2型） 2 恒温混匀仪 1 荧光定量仪 1 全自动荧光宿主细胞分析仪1 破壁仪 1 PCR扩增仪 2 磁力架（八连管式） 2 磁力架（单管式） 2 杂交仪1 封膜机 1 条码扫描器 1 不间断电源 1 网络交换机 1 台式计算机 3 打印机 1 | / | 1 | 120 | 120 | 国产 | 全保≥3年 | 合同签订后并收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后并收到有效票据10个工作日内付剩余70% | 含接口费
2 | 掺铥光纤激光治疗机 | 用于泌尿外科，能满足泌尿系结石手术及良性前列腺增生、膀胱肿瘤的手术治疗。 | 至少两种输出方式：脉冲激光输出和连续激光输出；连续模式进行高功率输出，最大输出功率不小于80W；脉冲模式下碎石时，最大输出功率不小于50W；激光主机适用于芯径不小于150µm的多种规格光纤；具有实时监测激光器温度功能；脉冲宽度调节档位≥3档可调；连续输出功率设置步进：1W；最大脉冲频率：≥2000Hz、最大脉冲宽度：≥30ms。 | 前列腺治疗仪1 台；激光主机1 套；脚踏开关1 个；电源线 1根； 熔断器 4个；防爆屏1盒；光纤200um 1根；光纤272um1根；光纤365um1根；光纤550um 1根；光纤剥离器1套；光纤切割刀1把； 光纤端面检测仪1个。 | / | 1 | 165 | 165 | 国产 | 全保≥3年 | 合同签订后并收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后并收到有效票据10个工作日内付剩余70% | 含接口费
3 | 消化道内窥镜手术器械控制设备 | 消化内镜手术机器人项目通过其独创的柔性机械臂技术，能显著降低ESD手术难度和风险，缩短手术时间，减少内镜手术医师的培养周期，为消化内镜手术提供全新、安全、高效的解决方案。该机器人直观的操作方式能显著降低医师学习曲线，加速高难度内镜手术人才的培养。 | 消化道内窥镜手术器械控制设备 1) 电源：220V 50Hz 2) 功率：120VA 3) 整机重量：40Kg 4) 规格尺寸（长x宽x高）：50*50*120m 5) 噪声声功率：不大于65dB（A） 一次性使用消化道内窥镜组织钳 1)工作长度：1770±3%mm 2)导管最大外径：4.3mm±0.1mm 3)钳头最大张开角度：≥90° 4)钳头最大轴向伸出长度：≥30mm | 消化道内窥镜手术器械控制设备1台；一次性使用消化道内窥镜组织钳3套 | / | 1 | 100 | 100 | 国产 | 全保≥5年 | 合同签订后并收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后并收到有效票据10个工作日内付剩余70% | 含接口费
4 | 高值耗材柜 | 1.开展手术室、介入室高值耗材的数字化管理，用于代替目前的人工纸质管理； 基本功能： 2.高值耗材柜配属的软件系统需对接院内信息系统，具备高值耗材闭环管理能力，软件系统中要包含基本的耗材信息管理、库存管理、设备管理、效期管理、核算管理等功能。 3.高值耗材柜需具备实时盘点功能，实现一物一码，一物一人的绑定，设备需具有领用、归还、退库、锁定等基本功能。 4.高值耗材柜屏蔽效果需达到100%，采用超高频技术的准确识别率大于99%. 5.高值耗材终端软件支持手术医嘱取用耗材，通过对接HIS、手麻系统及参考手术排班、排程系统领取耗材；支持选择手术及患者取用耗材；支持手术后一键生成手术耗材清单； 6.系统支持每日对各种类耗材的库存量、入库数、出库数、退库数进行清点，以动态数字展示并记录日清核算表，为后续工作提供查阅。 | 1.需要具备高值耗材进销存管理功能； 2.需要与院内信息系统对接，形成高值耗材一物一码、一物一人的闭关管理； 3.需要具有人员管理、权限管理、核算管理、设备管理、耗材追溯管理、效期管理、库存管理等符合高值耗材数字化管理的基本功能。 硬件设备基本要求： 1.设备要求可以做到领用人与高值耗材一一绑定的功能并且全流程实现监控； 2.设备要求做到快速身份识别，例如指静脉、人脸（支持佩戴口罩）、IC卡等多种方式； 3.要求设备对RFID芯片的屏蔽效果达到100%，对芯片的读取率达到99%； 4.设备需具备鉴权开启、自动盘点耗材、耗材效期管理、耗材上货、退还等进销存闭环功能。 | 1.高值耗材管理软件 1套 2.高值耗材柜 35 台（手术室：主柜14台，冷藏主柜2台，副柜16台；内镜中心：主柜1台，副柜2台） 3.耗材大屏 2台（15楼库房1台，5期库房1台） 4.RFID标签打印机 2台（手术室：1台；内镜中心 1台） 5.服务器 1台 6.交换机4台 | / | 1 | 200 | 200 | 国产 | 全保≥3年 | 合同签订后并收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后并收到有效票据10个工作日内付剩余70% | 含接口费
5 | 血管流量计系统 | 该设备系统采用TTFM超声时差法流量测量原理，可在术中实时对血管进行监测，获得测定血管内血流量、血流方向、反流量、搏动指数和舒张期充盈比率等数据，并藉此来评估桥路血管的通畅性。如果术中即测得血管内的通畅性或功能性不佳，可在术中立刻查找明确桥路血管通畅功能异常的具体原因，术中及时修正问题，提高手术质量控制，改善手术预后。 | 显示参数:最大、最小和平均血流量（ml/min），博动指数（PI）、舒张期充盈比率（DF），积分和最大导数。系统可同步患者心电图测量的信息并显示在屏幕上。系统可数字化显示时差法流量探头与血管的接触程度，并以颜色编码警报系统监测超声耦合品质。可存储患者资料和流量图形，并可随时回顾研究。可生成存储输出患者报告，包括流动曲线和患者资料。 | 1、具备时差法测量（TTFM）通道≥2个，辅助通道≥1个 2、具备操作面板 3、具备设备升级更新功能 具备存储打印功能4 用于高温高压灭菌的时差法流量测量探头（TTFM）可重复使用次数≥50次；5具有测试、显示流量探头耦合水平（ACI 值）功能； 6流量探头高温高压或等离子低温消毒； 7 流量探头测量端可以弯曲形成任意角度；8显示参数:最大、最小和平均血流量（ml/min），博动指数（PI）、舒张期充盈比率（DF），积分和最大导数； 9系统可同步患者心电图测量的信息并显示在屏幕上； 10 系统可数字化显示时差法流量探头与血管的接触程度，并以颜色编码警报系统监测超声耦合品质； 11系统可同屏显示两个已存储的测量结果，用于前后对比； 12系统可存储患者资料和流量图形，并可随时回顾研究； | / | 1 | 155 | 155 | 进口 | 全保≥3年 | 合同签订后并收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后并收到有效票据10个工作日内付剩余70% | 含接口费
6 | 心脏手术用器械 | 常规开展微创心脏外科手术 | 各规格型号，搭配现有设备使用，可连接床边夹钳/床边连接杆，不锈钢材质，高温高压消毒方式 | 执笔式针持≥2，精细镊子≥1，微创打结器≥1，微创二尖瓣手术牵开器≥1套，微创手术牵引设备≥1套，心脏拉钩≥2。1、显微持针钳1要求为精细圆柄弹簧持针钳，直头，钳口1.3x12mm，碳化钨涂层钳口，缝线8/0-6/0，金色涂层锁片，总长230mm，黑色PVD涂层；2、显微持针钳2为直头，钳口0.8x12mm，碳化钨涂层钳口，缝线9/0-7/0，金色涂层锁片，总长230mm，黑色PVD涂层；3、微创打结器，管径3.0mm，工作距离180mm,总长320mm，弯头，专有设计锁扣，后冲洗鲁尔口，黑色PEEK手柄；4微创二尖瓣心房拉钩系统，带安装钳，飞碟胸壁固定装置及8个不同尺寸心房叶片，包括：31x30mm, 34x40mm，34x50mm标准型三个，同样尺寸叶片侧翼型三个，V型叶片40mm和46mm两个，叶片角度可自由调节，自动牵拉 360度可调节，医用不锈钢材质；5心脏特殊拉钩：柔性可塑，尺寸6mm*203mm+10mm*100mm；6、心脏特殊拉钩：柔性可塑，尺寸9mm*203mm+20mm*100mm | / | 1 | 60 | 60 | 进口 | 全保≥3年 | 合同签订后并收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后并收到有效票据10个工作日内付剩余70% | 含接口费
7 | 肿瘤微环境分析系统 | 肿瘤微环境分析系统主要应用于HE染色、免疫组化染色、肿瘤免疫荧光等各种染色组织切片的全片扫描工作，尤其对多色荧光标记的组织切片、脑片、视网膜等标本的观察，免疫荧光标记不同于常规的染色标记，不仅能够对细胞内的各种细胞器进行分别标记并染色，而且还能够对于特异性的蛋白进行荧光标记。该设备能进行全视野范围明场和荧光标本的快速高清晰度扫描无痕拼接成像，三维图像扫描后的叠加、三维重建，能够对于典型的标本进行数字化永久保存，相对于保存染色标本数字切片不退色、不变色、不会被损坏，便于进行后期的分析研究，是开展实验的关键基础设备之一。基本功能：包括明场、荧光、相差、偏光扫描模式，放大倍数满足4-100X扫描，并且带油镜扫描，带采集软件。 | 整机系统一体化箱式设计，关于整机的物镜、软件、扫描仪主机均由同一厂家设计生产制造；支持油镜和内置自动加油系统；电动物镜转盘≥6孔位，可同时安装≥6只物镜；要求可实现明场、暗场、偏光、相差、荧光成像方式及扫描，以满足细胞、骨骼、牙齿、胶原纤维透明和不透明样本的扫描；单个样品同一水平面夹具平铺上样通量≥6个，配备≥60张装载器具，并且可原机升级210片装载量；提供选择的样品夹具≥4种规格，至少包括1×3英寸、2×3英寸、3×4英寸、4×5英寸样本可以上样扫描，以满足大尺寸样本扫描需求；荧光扫描速度：扫描区域为15mm×15mm时，20×四个荧光通道成像扫描时间≤220秒（每个通道10ms曝光）。 | 1、扫描仪主机 1套 2、偏光系统 1套 3、相差系统 1套 4、暗场系统 1套 5、荧光系统 1套 6、样品夹具 10个 7、物镜4×、10×、20×、40×、100 × 各1支 8、6孔位物镜转盘 1套 9、高灵敏成像系统 1套 10、荧光成像系统 1套 11、自动加油系统 1套 12、采集分析软件 1套 13、配套工作站 1套 | / | 1 | 180 | 180 | 国产 | 全保≥3年 | 合同签订后并收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后并收到有效票据10个工作日内付剩余70% | 含接口费
8 | 细胞多维超高分辨率分析系统 | 细胞多维超高分辨率分析系统主要用于开展需要超高分辨率成像和自动化定量分析的科研项目，例如细胞器超微结构三维重建、活细胞内离子浓度动态监测、药物作用与代谢动力学研究、神经细胞结构与环路解析、以及基于高内涵筛选（HCS）的药物靶点发现与稀有事件筛选。 | （1）多模式成像：能在宽场、转盘共聚焦和超高分辨率（XY分辨率≤120nm）三种模式间快速切换；（2）高速活细胞成像：具备高速采集能力（最高≥200帧/秒），以满足细胞快速动态过程的记录需求；（3）低光毒性：采用低光毒性的转盘共聚焦技术，确保活细胞或活体样本能进行长时间观察而不易死亡；（4）自动化高通量分析：集成ScanR高内涵分析软件，支持对多孔板样品进行全自动成像和基于人工智能的大数据定量分析；（5）深层样品成像：配备高数值孔径物镜（如60X或100X/1.5 NA油镜）和硅油物镜，能够对组织或细胞样本进行从表层到深层的精细三维成像。 | 1. 一台全电动倒置显微镜主机；2. 一套集成了硬件超分辨模块的扫描成像单元，通常包含一个微透镜增强型双转盘扫描头、至少4个固体激光器（如405nm、488nm、561nm、640nm等）以及1个高灵敏度sCMOS相机；3. 一套完整的物镜组，自动球差校正装置，至少应包括10倍、20倍、20倍长工作距离、40倍、60倍（油镜或硅油镜）及100倍（高分辨油镜）平场复消色差物镜各一支；4. 一个高精度全自动载物台及其配套的多孔板、培养皿和玻片样品适配器；5. 一套完整的活细胞培养与环境控制系统，内含温度、二氧化碳及湿度控制模块；6. 专业的图像采集与分析软件，即CellSens成像软件和用于高内涵深度智能学习筛选的ScanR分析软件。7.样本前期背景荧光淬灭仪一套 8.样本前期培养装置一套 | / | 1 | 347 | 347 | 国产 | 全保≥3年 | 合同签订后并收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后并收到有效票据10个工作日内付剩余70% | 含接口费
9 | 光谱型流式细胞仪 | 光谱流式细胞仪主要用于超高维免疫图谱分析这是光谱流式最强大、最标志性的应用。一次性同时对单个细胞检测超过30-40种，甚至50+种表面和胞内蛋白标记。能够在单细胞水平上，无偏差地描绘出极其复杂的免疫细胞组成和状态，深度解析肿瘤免疫微环境；在疫苗开发、自身免疫病、传染病研究中，全面评估全身免疫反应的细微变化。稀有细胞群的精细解析与发现；在复杂的细胞混合物中，精准地识别和表征含量极低（<0.01%） 的细胞亚群。从数百万个血细胞中，精确找出并分析CTC的异质性。精细区分不同分化阶段的干细胞群体。使用MHC多聚体技术，在大量T细胞中找到针对特定抗原的稀有T细胞克隆。利用完整光谱信息，将细胞自身的自发荧光（尤其在蓝绿光波段）作为一种“背景信号”，从真实的荧光染料信号中数学分离出去。 | 激发光：至少配置四个激光器405nm（功率≥100mW）, 488nm（功率≥60mW）,561nm（功率≥60 mW）和638nm（功率≥100 mW）；荧光通道和检测参数：至少配备34个荧光通道，对于每个细胞可同时检测36个参数；全光谱信号检测：采用高灵敏度光电倍增管PMT进行信号检测而非光电二极管类型检测器，对每一个荧光素可检测420nm - 800nm范围内光谱信号；单个激光器最多可以检测通道数：≥22。 | 1、光谱流式分析仪主机 1套 含：405nm、488nm、561nm和638nm激光模块、光谱检测模块、高通量上样器 2、校准和质控微球 1套 3、高通量上样器适配器 1套 4、控制系统 1套 5、鞘液桶和废液桶 1套 6、稳压电源 1套 7、分析软件 1套 | / | 1 | 146 | 146 | 进口 | 全保≥3年 | 合同签订后并收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后并收到有效票据10个工作日内付剩余70% | 含接口费
10 | 分选流式细胞仪 | 分选流式细胞仪主要用于细胞生物学与功能研究；通过分选获得高度同质的细胞群体，可以研究其特异性功能。干细胞分选与鉴定：从骨髓、脐带血或组织中分选出 CD34+ 造血干细胞，或利用多标记组合分选间充质干细胞、肿瘤干细胞等，用于研究其自我更新和分化潜能。免疫细胞亚群功能分析：分选出纯的 CD4+ T细胞、CD8+ T细胞、调节性T细胞、B细胞亚群、树突状细胞等，进行共培养、刺激实验，研究它们在免疫应答中的特定作用。细胞周期与凋亡研究：分选处于 G1、S、G2/M 期的细胞，或分选凋亡早期/晚期的细胞，用于研究周期调控基因或凋亡通路。分子生物学与基因组学；单细胞测序：这是当前最热门的应用。分选仪可以将单个细胞精准地分选到96孔板或微流控芯片中，用于单细胞RNA测序、单细胞ATAC-seq等，解析细胞异质性和基因调控网络。基因组学与蛋白质组学；分选特定细胞后提取高质量DNA，用于全基因组测序、基因突变分析。分选后提取RNA，用于转录组芯片、RNA-seq，获得特定细胞类型的基因表达谱。分选后提取蛋白质，进行蛋白质组学分析。染色质免疫共沉淀：分选出特定细胞类型后进行ChIP-seq，研究转录因子结合或组蛋白修饰。临床应用与细胞治疗，细胞治疗产品制备：在 CAR-T、CAR-NK、干细胞治疗 等过程中，用于从患者外周血中分选和富集所需的免疫细胞或干细胞，是制备流程的关键步骤。 | 激光配置：四个激光器405nm（功率≥120mW）, 488nm（功率≥80mW）,561nm（功率≥70 mW）和638±5nm（功率≥100 mW）。检测参数：可同时检测12色荧光和2个散射光参数共14个参数，信号经由光纤传到至检测器；荧光检测灵敏度：FITC: ≤70 MESF; PE: ≤65 MESF；液流管路与喷嘴一体化设计，基于微流体芯片激发和检测，非石英杯流动室激发，可以自动和精确地控制样本流与鞘液流，实现对细胞高精度、高活性分选。分选纯度不低于98%，分选回收率不低于80%泊松分布。 | 1，流式分选仪主机 1套（含405/488/561/638四个激光器，液流车，支持四路分选和单细胞分选）； 2，控制和分析软件 1套 3，空气压缩机 1套 4，A2级别生物安全柜 1套 5，校准和质控微球 1套 6，70微米分选芯片 1盒 7，100微米分选芯片 1盒 8，130微米分选芯片 1盒 9，上样针 1套 10，上样适配器 1套 11，稳压电源 1套 | / | 1 | 283 | 283 | 国产 | 全保≥3年 | 合同签订后并收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后并收到有效票据10个工作日内付剩余70% | 含接口费
11 | 近红外双色扫描系统 | 近红外双色扫描系统主要用于蛋白质免疫印迹的双色精准定量；精准内参归一化；可同时用800nm通道标记目的蛋白，用680nm通道标记内参蛋白。在同一张膜、同一次扫描中完成，彻底消除裁膜、分别孵育、曝光带来的误差，使定量结果无比精确可靠。多重检测：在同一张膜上同时检测两种不同大小、或不同修饰状态（的目标蛋白，极大提高实验效率和信息量。绝对定量：通过与已知浓度的标准品曲线比较，可实现目标蛋白的绝对定量。蛋白与核酸芯片分析；用于扫描基于膜或玻片的蛋白芯片、抗体芯片、磷酸化芯片、细胞因子芯片等，进行高通量的生物标志物筛选和信号通路研究。用于Southern、Northern blot等核酸杂交膜的检测，灵敏度和稳定性优于传统放射自显影或化学发光法。基于细胞的定量分析：In-Cell Western / 细胞靶标检测：直接在细胞培养板（如96孔板）中对固定后的细胞进行免疫荧光染色，然后用该系统扫描定量整个孔内的荧光信号，实现高通量、免成像的细胞水平蛋白定量。凝胶直接扫描；部分系统可以直接扫描考马斯亮蓝或SYPRO Ruby染色的SDS-PAGE蛋白胶，进行蛋白定量和纯度分析，省去转膜步骤。 | 光源：固态二极管激光器 ；独立的波长特异性激光器：至少2根，至少包括波长685nm和785nm，双通道独立激发和检测；激光器使用寿命：≥40,000个工作小时；通道数量：≥3 ；双色同时检测成像：至少可同时检测两种蛋白，IRDye 680、IRDye 800CW、DyLight 680、DyLight 800、Alexa Fluor 680、Qdots 705及Qdots 800等近红外荧光染料 | 主机一套，软件一套，In cell western分析软件一套，电脑一台，试剂1套（两只抗体、一瓶Blocking Buffer） | / | 1 | 63 | 63 | 国产 | 全保≥3年 | 合同签订后并收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后并收到有效票据10个工作日内付剩余70% | 含接口费
12 | 射频消融仪（钻石微雕） | 精确利用射频能量祛除多余脂肪并紧致提升软组织，达到紧致塑形和年轻化的目的。多种不同规格的雕塑手具针对不同部位，满足塑形、提升、面部年轻化等不同临床需求。 诊疗项目：溶脂紧致、塑造轮廓、消除脂肪团、面部年轻化、腋臭等 | 主机： 1. RF输出功率及模式: 10W-75W可调。 2. RF输出频率: 1MH 3. RF输出模式：连续模式、脉冲模式、固定模式、循环模式。 4. 阻抗上下限在30-1000ohm之间调节 治疗手柄： 1. 手柄直径: 0.9mm-5mm多规格可选择 2.手柄长度：6-25cm多规格可选择 3.温控参数：监测皮肤温度35-70℃可调； 4.传感器：内部、外部双温度保护，实时监测及反馈显示及声频提示。 | 主机一台，脚踏一个，电源线一根，治疗手柄5套 | / | 1 | 130 | 130 | 进口 | 全保≥3年 | 合同签订后并收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后并收到有效票据10个工作日内付剩余70% | 含接口费
13 | 体外心肺支持辅助系统（ECMO） | 1)用于循环辅助：各种原因导致的心源性休克，包括：心脏术后心肌顿抑，无法脱离体外循环；急性爆发性心肌炎；急性心梗来不及或无法耐受进一步治疗；恶性心律失常或心脏骤停；感染性休克经容量和血管活性药物治疗仍无法改善；围产期心肌病等。 2)用于呼吸辅助：各种原因导致的呼吸衰竭，包括各种原因引发的儿童或成人急性呼吸窘迫综合征（ARDS）、哮喘持续状态、肺栓塞、严重的气道漏气综合征等。 用于其他适应证：心脏死亡器官捐献的脏器保护、体外二氧化碳排除（ECCO2R）、体外复温等。 | 为了便于ICU病人转运，离心泵主机总重量≤12kg，并具备转运把手及主机从台车热插拔功能，不影响病人循环支持；驱动器自带屏幕，具备集成流量监测和气泡监测传感器，可以实时流量、气泡、转速监测；备用离心泵同主泵一致，为电动泵；具备≥12英寸电子触摸彩色液晶屏，带监测参数趋势图，中文操作软件；监测内容：转速、双流量、气泡、动脉温度、静脉温度、泵前压力、膜前压力、膜后压力、跨膜压差；支持血氧SvO2监测，红细胞比容（Hct）监测、血红蛋白（Hb）监测；具备可视化体外循环图；套包：能提供同品牌完整一体化的肝素涂层或磷酸胆碱涂层的渗透膜氧合器套包和单独泵头、单独膜肺任意组合。 | 主机1台，台车1辆，离心泵驱动器2套（一用一备），流量传感器2个，温度传感器2个，内置可拆卸电池2块，水箱1套，空氧混合器1套，培训套包1套，便携转运系统一套，软件终身免费升级，原厂终身远程故障诊断 | 1.金属血管钳两把；2、一次性ECMO旁路灌注连接管（双公头）；3、便携ACT机器1台（国内外龙头品牌，带1000份耗材），4、ECMO战车一台（需要根据客户需求定制）；5、医用认证便携外接电源（头部品牌）-医用 UPS + 车载电源全套，6、赠送标准套包5个，7、（维保6年）8、双路拓展测流，9、转运车架 + 车载改装配件 | 1 | 145 | 145 | 国产 | 全保≥3年 | 合同签订后并收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后并收到有效票据10个工作日内付剩余70% | 含接口费